## Лист1
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку ультразвукового аппарата экспертного класса (в соответствии с ГОСТ Р 56327-2014) | Приложение № 5 к конкурсной документации к конкурсной документации
№п/п | Характеристика или эквивалент | Значение
1 | Области применения: абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, исследования сосудов, кардиология, маммология, педиатрия, поверхностные органы и системы, скелетно-мышечная система, транcвагинальные исследования, трансректальные исследования, урология, цефальные исследования у взрослых | Наличие
2 | Пакеты специализированных программ: программа для биопсии, кардиология, акушерство и гинекология, ангиология, поверхностные органы, урология, расчет максимальной, объемной, средней скоростей кровотока в режиме ЦДК без использования спектрального допплера, технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа", технология полуавтоматического измерения толщины воротникового пространства, педиатрия, эластография поверхностных структур на конвексных, линейных, микроконвексном внутриполостном датчиках, поддержка конвексным датчиком режима сканирования с использованием контрастных препаратов и количественной оценкой накопления контрастного вещества | Наличие
3 | Класс аппарата | Экспертный
4 | Сроки гарантии и эксплуатации
5 | Гарантийный срок на уз-сканер, месяцев, не менее | 24
6 | Гарантийный срок на датчики, месяцев, не менее | 12
7 | Нормативный (назначенный) срок эксплуатации, лет, не менее | 10
8 | Конструктивное исполнение | Передвижной
9 | Состав
10 | Электронный блок с монитором и панелью управления | Наличие
11 | Набор ультразвуковых датчиков
12 | Датчик конвексный монокристальный, диапазон частот не уже 1,7-5 МГц, радиус кривизны не более 50 мм, количество элементов не менее 160 | Наличие
13 | Датчик линейный, диапазон частот не уже 4,2-11 МГц, размер апертуры не более 40 мм, количество элементов не менее 192 | Наличие
14 | Датчик микроконвексный внутриполостной, диапазон частот не уже 4-9 МГц, радиус кривизны не более 11,5 мм, количество элементов не менее 192, угол обзора не менее 200 градусов | Наличие
15 | Датчик фазированный монокристальный, диапазон частот не уже 2-4 МГц, размер апертуры не более 28 мм, количество элементов не менее 80 | Наличие
16 | Комплект кабелей электропитания | Наличие
17 | Руководство по эксплуатации | Наличие
18 | Гель 250 мл
19 | Насадка для взятия биопсийных проб для конвексного, линейного, микроконвексного внутриполостного, микроконвексного, фазированного датчиков | Возможность доукомплектования
20 | Видеопринтер | Наличие
21 | Источник бесперебойного питания двойного преобразования (on-line), мощность не менее 700 ВА | Наличие
22 | Встроенный подогреватель ультразвукового геля | Возможность доукомплектования
23 | Основные режимы сканирования:
24 | - В-режим; | Наличие
25 | - М-режим; | Наличие
26 | - псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков; | Наличие
27 | - наклонное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие
28 | - режим второй (тканевой) гармоники THI; | Наличие
29 | - импульсно-волновой допплер PW; | Наличие
30 | - автоматический переход из режима импульсно-волнового допплера в режим двухмерного сканирования при перемещении трекбола | Наличие
31 | - автоматическая регулировка частоты повторения импульсов (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера при изменении глубины расположения контрольного объема | Наличие
32 | - цветной допплер CFM; | Наличие
33 | - энергетический допплер PD; | Наличие
34 | - направленный энергетический допплер; | Наличие
35 | - триплексный режим в реальном времени; | Наличие
36 | - режим подсветки биопсийной иглы на линейных датчиках, работающий за счет регулируемого наклона ультразвуковых лучей; | Наличие
37 | -регулировка угла отклонения луча в режиме подсветки иглы не уже, градусов | 20-50
38 | Формирование изображений: | Наличие
39 | - регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора; | Наличие
40 | - регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора; | Наличие
41 | - возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM; | Наличие
42 | - псевдоокрашивание полутонового изображения; | Наличие
43 | - автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматическое измерение параметров кровотока; | Наличие
44 | - поворот изображения; | Наличие
45 | - сглаживание изображения; | Наличие
46 | - управление гамма-коррекцией; | Наличие
47 | Измерения: | Наличие
48 | варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов; | Наличие
49 | - измерения в В-режиме (одновременно не менее восьми параметров): расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей, степень стеноза; | Наличие
50 | - измерения в М-режиме (одновременно не менее четырех параметров): расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений; | Наличие
51 | - измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационныи индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени. | Наличие
52 | Сервисные функции: | Наличие
53 | предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; | Наличие
54 | регулировка скорости просмотра кинопетли; | Наличие
55 | возможность печати изображений на черно-белый и/или цветной видеопринтер; | Наличие
56 | индикация параметров акустического выхода (TIC, TIB, TIS, Ml) по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359. | Наличие
57 | Параметры формирования изображения | Наличие
58 | Датчик конвексный монокристальный | Наличие
59 | Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 200
60 | Глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 200
61 | Глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 200
62 | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 3.5
63 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 4.5
64 | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ, не более | 7
65 | Датчик линейный | Наличие
66 | Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 70
67 | Глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 70
68 | Глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 70
69 | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 2,5 мм
70 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 2,5 мм
71 | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, дБ, не более | 6
72 | Датчик микроконвексный внутриполостной | Наличие
73 | Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 100 мм
74 | Глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 100 мм
75 | Глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 100 мм
76 | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 2,5 мм
77 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 3,5 мм
78 | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, не более дБ | 5
79 | Датчик фазированный монокристальный | Наличие
80 | Глубина проникновения в В-режиме, мм, не менее | 200 мм
81 | Глубина проникновения в режиме PW, мм, не менее | 200 мм
82 | Глубина проникновения в режиме CFM, мм, не менее | 200 мм
83 | Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 3,5 мм
84 | Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм, не более | 4,5 мм
85 | Контрастное разрешение в В-режиме мишеней, имеющих уровень относительно фона, не более дБ | 6
86 | Опции | Наличие
87 | Режимы сканирования | Наличие
88 | Количество одновременно поддерживаемых зон фокуса на излучение, не менее | 8
89 | Непрерывно-волновой допплер CW | Наличие
90 | Тканевой допплер (цветной и импульсно-волновой) | Наличие
91 | Анатомический М-режим (до 3 курсоров одновременно) | Наличие
92 | Цветной М-режим | Наличие
93 | Панорамное сканирование | Наличие
94 | Многолучевой прием | Наличие
95 | Пакеты специализированных программ | Наличие
96 | Программа для биопсии | Наличие
97 | Кардиология | Наличие
98 | Акушерство и гинекология | Наличие
99 | Ангиология | Наличие
100 | Поверхностные органы | Наличие
101 | Урология | Наличие
102 | Расчет максимальной, объемной, средней скоростей кровотока в режиме ЦДК без использования спектрального допплера | Наличие
103 | Технология полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" | Наличие
104 | Эластография поверхностных структур на конвексных, линейных, микроконвексном внутриполостном датчиках | Возможность доукомплектования
105 | Поддержка конвексным датчиком режима сканирования с использованием контрастных препаратов и количественной оценкой накопления контрастного вещества | Наличие
106 | Технология полуавтоматического измерения толщины воротникового пространства | Наличие
107 | Сервисные функции | Наличие
108 | Режим автоподстройки допплеровского изображения (импульсно-волновой допплер) | Наличие
109 | Функция тестирования кристаллов ультразвуковых зондов, позволяющая контролировать их состояние на всех датчиках | Наличие
110 | Система регистрации и архивации изображений | Наличие
111 | Архивация изображений на внешние носители через порт USB | Наличие
112 | Составление отчетов с возможностью добавления изображений | Наличие
113 | Кинопетля, количество кадров, не менее | 1000
114 | Конструктивные характеристики и параметры | Наличие
115 | Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | Наличие
116 | Диагональ, дюйм, не менее | 21.5
117 | Разрешение, пиксель, не менее | 1920*1080
118 | Устройства ввода | Наличие
119 | Вспомогательная сенсорная панель управления, диагональ, дюймов, не менее | 12
120 | Регулировка угла наклона сенсорной панели управления | Наличие
121 | Регулировка высоты панели управления при помощи электрического привода | Наличие
122 | Регулировка угла поворота панели управления | Наличие
123 | Ножная педаль | Возможность доукомплектования
124 | Порты | Наличие
125 | Количество активных портов для подключения УЗ датчиков (не считая карандашных), шт., не менее | 4
126 | Количество паркинговых портов для подключения УЗ датчиков (не считая карандашных), шт., не менее | 1
127 | Количество активных портов для подключения карандашных УЗ датчиков, шт., не менее | 1
128 | Количество USB-портов, шт., не менее | 5
129 | Порт ввода ЭКГ сигнала | Наличие
130 | Внешний сетевой порт | Наличие
131 | Массогабаритные характеристики | Наличие
132 | Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм, не более | 620*987*1320
133 | Масса, кг, не более | 118
134 | Электропитание | Наличие
135 | Напряжение 220 В/50 Гц | Наличие
136 | Потребляемая мощность, кВА, не более | 0.55