**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **НМЦ за ед., руб.** | **НМЦ договора, руб** |
| 1 | Электрокардиограф ЭКГ | | шт | 1 | 147 340,000 | 147 340,000 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | **147 340,000** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Электрокардиограф ЭКГ  ECG-1003  Dixion  или эквивалент | |  |  | | --- | --- | | Масса основного блока, кг, не более | 2,5 | | Отведения | Стандартные, Кабрера | | Вывод на печать единовременно не менее 3 кривых ЭКГ | Наличие | | Изолированный входной контур | Наличие | | Защита от кардиостимулятора и разрядов дефибриллятора | Наличие | | Калибровочный сигнал | не хуже 1 мВ | | Автоматический/Ручной режимы работы | Наличие | | Автоматический анализ и расшифровка для взрослых и детей | Наличие | | Диапазон измерения ЧСС | не уже 30 – 300 уд/мин | | Измерение параметров | ЧСС, R-R, P-R, QRS комплекс, QT-QTc, ось сердца, RV5/SV1 | | Фильтр помех от переменного тока | Наличие | | Фильтр помех от мышц | Наличие | | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | не менее 100 дБ | | Частотная характеристика, диапазоне | не уже 0,05 – 150 Гц | | Уровень шума | не более 30 мкВ | | Чувствительность | 2,5, 5, 10, 20 мм/мВ | | Разрядность АЦП | не менее 12 бит | | Автоматическое подавление дрейфа базовой линии | Наличие | | Вывод на печать: Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения. | Наличие | | Скорость протяжки бумаги | 5; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с | | Ширина бумаги не менее | 80 мм | | Тип бумаги | Рулон, Z-образная книжка | | Тип экрана жидкокристаллический цветной поворотный, подстраиваемый под любой угол | Наличие | | Размеры дисплея | не менее 80X60 мм | | Разрешение дисплея | не менее 320 x 240 точек | | Параметры, отображаемые на дисплее | кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС | | Тип аккумуляторной батареи | литиевая | | Время работы аккумулятора | не менее 6,5 часов | | Интерфейсы | RS-232, USB, | | Запись и хранение данных | не менее 500 ЭКГ | | Размеры | не более 288х210х70 мм | | Комплект поставки: |  | | Кабель пациента. | Наличие | | Электрод для конечностей взрослый | Наличие, не менее 4 шт. | | Грудной электрод взрослый | Наличие, не менее 6 шт. | | Рулон бумаги для принтера | Наличие | | Валик для бумаги | Наличие | | Литиевая аккумуляторная батарея | Наличие | | Сетевой кабель | Наличие | | Руководство пользователя на русском языке | Наличие | | Паспорт | Наличие | | Гарантийный срок, не менее | 12 мес. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, д. 37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. | |