Приложение №6 к извещению о закупке №22128000144 от «22» февраля 2022 года.

**Техническое задание**

**1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена за ед.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | **Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для суточного мониторирования ЭКГ «Миокард-Холтер-2»** | 2 | шт. | 113 333,33 | 226 666,66 |

**ИТОГО начальная (максимальная) цена договора: 226 666 (Двести двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 66 копеек.**

**Порядок формирования начальной (максимальная) цена договора:** В начальную (максимальную) стоимость договора включена стоимость товара с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, упаковки, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

**2. Требования к товарам**

Эквивалент не предусмотрен, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия данного товара с товаром, ранее приобретенным и используемым Заказчиком.

| **№ пп** | **Параметр в соответствии с требованиями медико-технического задания** | **Требование медико-технического задания** | **Подтверждение участника соответствия требованиям задания** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение: регистрация и запись параметров ЭКГ у пациентов в условиях привычного образа жизни, эмоциональной и физической активности, для дальнейшего переноса данных на Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | Наличие |  |
| **1.** | **Комплектация кардиорегистратора** | | |
| 1.1 | Кардиорегистратор для мониторирования | 1 |  |
| 1.2 | Кабель отведений ЭКГ 3-канальный. | 1 |  |
| 1.3 | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный. | 1 |  |
| 1.4 | Элементы питания | 2 |  |
| 1.5 | Чехол с ремнями для кардиорегистратора | 1 |  |
| 1.6. | Паспорт | 1 |  |
| **2.** | **Основные технические параметры** | | |
| 2.1 | Разрядность АЦП | 24 |  |
| 2.2 | Частота дискретизации | 250 - 2000 Гц |  |
| 2.3 | Диапазон входных напряжений кардиосигнала | от 0.05 до 10 мВ |  |
| 2.4 | Коэффициент ослабление синфазных помех | не менее 60 Дб |  |
| 2.5 | Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 0.05 Гц - 55 Гц | от +40% до -30% |  |
| 2.6 | Постоянная времени | не менее 3.2 с |  |
| 2.7 | Величина проникновения сигнала из канала в канал | не более 5% |  |
| 2.8 | Масса регистратора (без элементов питания) | не более 50 г. |  |
| 2.9 | Габаритные размеры регистратора | не более  55х70х20 мм |  |
| 2.10 | Питание регистратора | 1хАА |  |
| 2.11 | Число отведений | 3, 12 |  |
| 2.12 | Число электродов | 7, 10 |  |
| 2.13 | Время непрерывной регистрации | 24 – 72 часа |  |
| 2.14 | Время передачи данных в компьютер | 2 - 8 мин |  |
| 2.15 | Интерфейс связи с компьютером | USB |  |
| 2.16 | Детектор кардиостимулов | Наличие |  |
| 2.17 | Режим регистрации для новорожденных | Наличие |  |
| **3.** | **Требуемая документация** |  |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3.2 | Декларация соответствия | Наличие |  |
| **4.** | **Дополнительные требования** | Наличие |  |
| 4.1 | Гарантия | не менее 12 месяцев |  |
| 4.2 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории РФ | Наличие |  |
| 4.3 | Установка и ввод в эксплуатацию, обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 4.4 | Срок службы | Не менее 5 лет |  |
| 4.5 | Должна обеспечиваться полноценная работа в составе имеющегося у Заказчика Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2», в том числе: | Наличие |  |
| 4.5.1 | Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования должны обрабатываться на имеющемся у Заказчика Комплексе суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» | Наличие |  |
| 4.5.2 | При этом должна обеспечиваться совместная обработка и автоматическое сравнение с записями этого же пациента, полученными ранее и хранящимися в архиве Заказчика, с выделением статистически значимых отличий между записями. | Наличие |  |
| 4.5.3 | Записи, полученные на закупаемом оборудовании, должны автоматически обрабатываться с полным сохранением установок предыдущей (архивной) записи этого же пациента, хранящейся в архиве Заказчика, с использованием тех же названий выявленных феноменов, с автоматическим выделением новых феноменов (артефактов и т.д), отсутствующих на предыдущей записи. | Наличие |  |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

**Требования к безопасности товара:**

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

**Требования к упаковке Товара:**

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Медицинские препараты должны поставляться в упаковке, гарантирующей полную их сохранность при отгрузке, транспортировке и хранении.

**Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров:**

Техническая документация, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

**Гарантия на товар:** Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

**Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого  
товара потребностям заказчика:**

В отношении предлагаемого товара должна быть продекларирована страна его происхождения, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

**3. Требования к результатам**

Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

**4.****Место, условия и порядок поставки товаров**

Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул.Н.Островского, д.35А.

**Срок поставки товара** - 20 (двадцать) календарных дней с момента поступления заявки от покупателя. Поставка осуществляется на основании заявки Покупателя, оформленной в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0.

**5. Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение **60 календарных дней** после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.