**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за****единицу без****учета НДС** | **Цена за****единицу с****учетом НДС** | **Цена за ед. товара****с учетом НДС** | **Сумма с учетом НДС** |
| 1 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | шт. | 1 | 99 965,67 | 99 965,67 | 99 965,67 | 99 965,67 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - |  |  | 99 965,67 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | В начальную (максимальную) стоимость договора включена стоимость товара с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, упаковки, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения.2. Диапазон показаний прибора должен быть \*не менее чем от 0,00 до 2,50 мг/л3. Пределы допускаемой погрешности (при температуре окружающего воздуха 20±5ºС) не должны превышать:абсолютной: ± 0,02 мг/л в диапазоне 0,00 ÷ 0,2 мг/л;относительной: ±10% в диапазоне 0,2 ÷ 1,2 мг/л;4. Прибор должен иметь возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по однократному нажатию кнопки.5. Прибор на экране должен показывать дату следующей поверки, количество тестов в памяти, дату и время.6. Прибор автоматически перед проведением теста должен производить забор и проверку окружающего воздуха на наличие паров этанола.7. Прибор должен иметь внутреннюю память, сохраняющую данные о времени, дате, результатах теста и его порядковом номере, а также о последней регулировке прибора.8. Объем памяти должен обеспечивать хранение результатов \*не менее 20000 тестов.9. Прибор должен иметь сенсорный экран, используемый для управления и ввода информации.10. Прибор должен иметь возможность работы от Li-ion аккумулятора и бортового адаптера питания 12В (должен входить в комплект).11. Прибор должен иметь возможность зарядки аккумуляторов внутри прибора.12. Время выхода прибора на режим \*не должно превышать 20 секунд.13. Прибор должен иметь возможность просмотра результатов из памяти на своем дисплее.14. Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга. Переход между режимами работы должен происходить без выключения прибора.15. Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур от -5 до +50оС.16. Межповерочный интервал должен составлять 12 месяцев. Прибор должен поставляться с отметкой о первичной поверке в паспорте.17. Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и свидетельство об утверждении типа средств измерений.18. Прибор должен иметь возможность блокировки работы по истечении срока поверки.19. Прибор должен иметь функцию выброса мундштука с помощью специальной кнопки.20. Прибор должен быть совместим с системой АСПО.21. Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений должен составлять \*не менее 5 лет.22. Интервал времени работы прибора без корректировки показаний должен составлять \*не менее 12 месяцев.23. Гарантийный срок должен быть \*не менее 12 месяцев с даты поставки приборов.24. Комплект должен включать в себя:· Прибор -1 шт.· Чехол для анализатора-1 шт.· кейс-1 шт.· аккумулятор Li-ion- 2 шт.· зарядное устройство – 1 шт.· адаптер питания от сети 220 В – 1 шт.· кабель связи прибора с компьютером-1 шт.· мундштук индивидуальный-105 шт.· мундштук-воронка – 2 шт.· Адаптер USB (Bluetooth-приемник) – 1 шт.· руководство по эксплуатации на русском языке25. Вес и размеры прибора:· вес прибора: \*не более 270 гр.· размеры прибора \*не более: 170 х 40 х 85 мм |

 |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, 37А. |
| Условия и сроки поставки товаров. | в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| Гарантийный срок. | Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |