**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | **Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов** | | шт | 1 | 148 176,00 | 148 176,00 | 148 176,00 | 148 176,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | 148 176,00 |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | **Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Технические характеристики** | | Да/нет | | Частота ВЧ колебаний, МГц | 27,12 ± 0,16 | да | | Номинальная выходная мощность, Вт | 80 ± 16 | да | | Регулировка выходной мощности | Регулируется дискретно семью ступенями | да | | Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности | Автоматически | да | | Время установления рабочего режима, не более, мин | 3 | да | | По защите от поpажения электpическим током аппаpат выполнен по | класс защиты 1, рабочая часть типа ВF | да | | Время работы при максимальной мощности, час | 6 | да | | Питание от сети переменного тока:  - напряжением, В  - частотой, Гц | 220  50 | да | | Потребляемая мощность, ВА | 550 | да | | Таймер, мин | от 1-99 | да | | Габаритные размеры, мм | 610х350х330 | да | | Масса аппарата, не более, кг | 25 | да | | Комплект поставки: электроды Ø50 мм – 2 шт, Ø80 мм – 2 шт, Ø113 мм – 2 шт, аппликатор вихревых токов ЭВТ-1 – 1 шт, держатели электродов -2 шт, провод – 2 шт, фиксаторы - 5 шт, индикатор настройки УВЧ-аппаратов – 1 шт, вставка плавкая -2 шт, паспорт | наличие | да | | Наработка на отказ, не менее, час | 2600 | да | | Средний срок службы, лет | 6 | да | | Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | да | | Сертификат соответствия | наличие | да | | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | да | | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие | да | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. | |