**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№**  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **НМЦ за ед., руб.** | **НМЦ договора, руб** |
| 1 | Аудиометр диагностический | шт | 2 | 390 333,33 | 780 666,67 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | **780 666,67** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | **Аудиометр диагностический** **Amplivox 240****или эквивалент** |

|  |
| --- |
| Выходы:Левый наушник, правый наушник, кость (левая и правая сторона), внутриушной телефон для маскирования |
| Диапазон частот (Гц)Воздух: 125 Гц - 8 кГцКость: 250 Гц - 8 кГц |
| Точность воспроизведения частоты не более: 1% |
| Искажение не более: 2% |
| Диапазон уровня выходного сигнала (воздух): от -10 дБ нПс до 120 дБ нПс (максимум) |
| Диапазон уровня выходного сигнала (кость): от -10 дБ нПс до 70 дБ нПс (максимум) |
| Уровень маскировки: 90 дБ нПс макс (250 Гц – 4 кГц) |
| Выходной сигнал - точность: в пределах 3 дБ |
| Выходной сигнал - шаг: 5 дБ |
| Тип сигнала: одиночный, частотно-модулированный или импульсный |
| Маскировка: узкополосная  |
| Связь: Встроенный микрофон |
| Дисплей: 2 строки по 24 символа в каждой |
| Питание от сети: 100 – 240 В перем. тока; 50/60 Гц; |
| Габариты прибора: длина 270 мм x ширина 175 мм x высота 68 мм |
| Вес: 700г |
| Комплектация: |
| Головные телефоныКостный телефонКнопка ответа пациентаБланки аудиограмм (50 штук)Сетевой адаптер Кейс для переноскиПрограммное обеспечение Amplisuite на русском языке Руководство по эксплуатации на русском языке |
| Гарантийный срок - 12 месяцев. |

 |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А;Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, д. 37А.  |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. |